**Электрохимические ячейки 2ФN-60Л**

Электрохимические ячейки тип 2ФN-60Л предназначены для работы в составе портативных газоанализаторов оксида азота, применяющихся для мониторинга дымовых газов.

**Основные технические данные и характеристики**

Чувствительность 60±20 нА/ррm

Диапазон измеряемых концентраций 0—1000 ppm

Величина "шума" <1 ppm

Нелинейность выходного сигнала <5 %

Время выхода на показания (T 0.9) <40 c

Величина фонового сигнала -0—10 ppm

Рабочий диапазон температур -20 - +50 °C

Изменение фонового сигнала (+20 - +40 °С) <50 ppm

Диапазон рабочих давлений нормальное ±10 %

Изменение выходного сигнала за 1мес <2 %

Гарантийный срок службы 1 год

Срок службы не менее 3 лет

Потенциал измерительного электрода 0,30 В

|  |
| --- |
| Таблица перекрестной чувствительности |
| Газ, 100ppm | СО | SO2 | NO | NO2 | H2S | H2 |
| Сигнал, ppm | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

**Общий вид ячейки**

