# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Электрохимические ячейки тип 2ФH2-80Л выпущены ООО «АНАЛИТХИМАВТОМАТИКА» и предназначены для работы в составе портативных газоанализаторов водорода.

# Устройство и принцип действия.

Электрохимическая ячейка представляет собой трехэлектродную систему, помещенную в камеру с электролитом «ЭК» (рис.1). Для обеспечения нормальной работы ячейки к ее электродам подключается электронное устройство – потенциостат «П». Со стороны анализируемой среды перед полупроницаемой мембраной «М» измерительного электрода «И» находится диафрагма «Д», ограничивающая поток анализируемого газа к измерительному электроду «И». Диафрагма «Д» и полупроницаемая мембрана «М» конструктивно оформляют газовую камеру «ГК».

Рис.1. Схема электрохимической ячейки.

И - измерительный электрод, В - вспомогательный электрод, С – сравнительный электрод, ГК – газовая камера, ЭК – камера с электролитом, Д – диафрагма, М – мембрана измерительного электрода, П – потенциостат.

Потенциостат «П» поддерживает постоянный потенциал измерительного электрода «И» относительно сравнительного электрода «С», что обеспечивает стабильную работу электрохимической ячейки. Анализируемый газ диффундирует через диафрагму «Д» к катализатору измерительного электрода «И», на котором претерпевает электрохимические превращения. На вспомогательном электроде «В» протекает реакция электровосстановления кислорода воздуха. Генерируемый ток при этом пропорционален концентрации анализируемого газа.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

|  | Чувствительность | 20 ±6 нА/ppm |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон измеряемых концентраций | 0 — 1000 ppm |
|  | Величина «шума» | <1 ppm |
|  | Нелинейность выходного сигнала | <5 % |
|  | Время выхода на показания (T0,9) | <60 c |
|  | Величина фонового сигнала | -2 — 4 ppm |
|  | Рабочий диапазон температур | -20 — +50 °C |
|  | Изменение фонового сигнала (+20 — +40 °С) | <20 ppm |
|  | Диапазон рабочих давлений | нормальное ±10 % |
|  | Изменение выходного сигнала за 1 мес. | <2 % |
|  | Потенциал измерительного электрода | 0,0 В |
|  | Емкость фильтра для поглощения «мешающих» газов | 200 000 ppmxч |
|  | Гарантийный срок службы | 1 год |
|  | Срок службы | не менее 3 лет |
|  | Таблица перекрестной чувствительности: |
| Газ, 100 ppm | CO | SO2 | NO2 | H2S | H2 | CH4* |
| Сигнал, ppm | <10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| * – концентрация СН4 – 100%. |
|  | Чертеж внешнего вида ячейки: |  |

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

Транспортирование электрохимических ячеек может осуществляться всеми видами транспорта. Электрохимические ячейки могут транспортироваться в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, в закрытых автомашинах, в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов). Транспортирование электрохимических ячеек должно проводиться по правилам перевозок грузов соответствующих транспортных ведомств.

Климатические условия транспортирования должны соответствовать климатическим условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Электрохимические ячейки должны храниться в упакованном виде на стеллажах. Климатические условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

В помещениях для хранения электрохимических ячеек не должно быть пыли, агрессивных газов, паров кислот и щелочей и других примесей, вызывающих коррозию.

# ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Перед установкой электрохимической ячейки, проводник, соединяющий электроды «И» и «С», должен быть удален.

Электрохимическая ячейка достигает своих нормированных характеристик после нахождения при потенциале в течение не менее 24 ч.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых электрохимических ячеек тип 2ФH2-80Л всем требованиям технических условий на них при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение 1 (одного) года с момента изготовления.

# Text boxes

ЯЧЕЙКИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ

ТИП 2ФH2-80Л

Водород

ПАСПОРТ

АНСМ.418425.002.Н-001ПС