**Электрохимические ячейки 2ФС-2-90Л**

Сенсоры CO тип 2ФС-2-90Л представляют собой двухэлектродную систему и являются наиболее доступными сенсорами CO. Они могут стать основой недорогих массовых сигнализаторов превышения допустимых концентраций CO или возникновения пожара.

Ближайший аналог сенсора 2ФС-2-90Л - сенсор ECO-SURE (2E).

**Основные технические данные и характеристики**

Чувствительность 45 ±10 нА/ppm

Диапазон измеряемых концентраций 0—500 ppm

Величина "шума" <1 ppm

Нелинейность выходного сигнала <5 %

Время выхода на показания (T 0.9) <40 c

Величина фонового сигнала -2—10 ppm

Рабочий диапазон температур -20 - +50 °C

Изменение фонового сигнала (+20 - +40 °С) <10ppm

Диапазон рабочих давлений нормальное ±10 %

Изменение выходного сигнала за 1мес <1 %

Гарантийный срок службы 2 года

Срок службы не менее 10 лет

Потенциал измерительного электрода 0,0 В

Емкость фильтра для поглощения «мешающих» газов 200 000 ppmxч

|  |
| --- |
| Таблица перекрестной чувствительности |
| Газ, 100ppm | CO | SO2 | NO2 | H2S | H2 | CH4 |
| Сигнал, ppm | 100 | 0 | 0 | 0 | <40 | <5 (при концентрации СН4 - 100 %) |

**Общий вид ячейки**

